Levey Jennings Quality Control Log

Analyzer: ChemSmart  Month/Year: Month/20XX

QC Material/Level: QualityTrol Level 1 Lot Number: ABX-128

Mean Value: 150 SD Value: 5.0 Units: mg/dL Acceptable range: 140 to 160

| Date | Time (HHMM) | Tech Initials | Result | Plotted on LJ Chart? (Y/N) | Acceptable? (Y/N) | Corrective Action Log/Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0815 | FAL | 151 | Y | Y |  |
| 2 | 0900 | BKC | 148 | Y | Y |  |
| 3 | 0823 | VJ | 149 | Y | Y |  |
| 4 | 0910 | FAL | 151 | Y | Y |  |
| 5 | 0825 | BKC | 149 | Y | Y |  |
| 6 | 0812 | VJ | 148 | Y | Y |  |
| 7 | 0805 | VJ | 139 | Y | Y | 1-2S rule failure; warning only, will observe closely |
| 8 | 0810 | FAL | 138 | Y | N | 2-2S failure; shift possible, lamp damaged; replaced lamp, next run of 150 acceptable |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |

Reviewed by: 	Date of Review: 	 Reviewed by: 	Date of Review: