{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Especificidad-Sensibilidad"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Especificidad-Sensibilidad","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,2,47,4],[2,0,2,8],[13,0,13,3],[13,5,13,8],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[4,2,4,3],[9,2,9,3],[9,1,11,1],[11,2,11,3],[10,2,10,3],[38,1,39,1],[40,1,41,1],[45,2,45,4]]}
["NOTICE: This document is an example only. It must be revised to reflect your lab’s specific processes and/or specific protocol requirements."]
["Approved and current. Effective starting 10-Aug-2023. Last reviewed on 10-Aug-2023.\r\nRDP 505 (version 1.0). Accuracy (AngloLab HbsAg)_Example. Page 1 of 1"]
["COMPARACIÓN  HBsAg II COBAS PURE E402"]
[]
["PRUEBA: HBsAg II",null,"Fecha: 13-01-2023"]
["MARCA REACTIVO: ROCHE",null,"Lote kit: 64979002",null,"Expira: 31-05-2024"]
[]
[]
[]
[null,"INTERPRETACION","No Reactivo: <0.9"]
[null,null,"Indeterminado: > 0.9 hasta < 1.0"]
[null,null,"Reactivo : ≥ 1.0"]
[]
["VERDADEROS POSITIVOS",{"$nulls":4},"VERDADEROS NEGATIVOS"]
["N°","Muestra","Resultado (COI)","Interpretación",null,"N°","Muestra","Resultado (COI)","Interpretación"]
[1,"CAP 2018 VM1-03 ",3.52,"REACTIVO",null,1,"CAP 2021 VM1-01 ",0.35599999999999998,"NO REACTIVO"]
[2,"CAP 2018 VM1-04 ",3.2000000000000002,"REACTIVO",null,2,"CAP 2021 VM1-02",0.34399999999999997,"NO REACTIVO"]
[3,"CAP 2018 VM1-14 ",4.4299999999999997,"REACTIVO",null,3,"CAP 2021 VM1-03",0.316,"NO REACTIVO"]
[4,"CAP 2018 VM1-15",3.71,"REACTIVO",null,4,"CAP 2021 VM1-14 ",0.36899999999999999,"NO REACTIVO"]
[5,"CAP 2018 VM1-18",3.5,"REACTIVO",null,5,"CAP 2021 VM1-04 ",0.36799999999999999,"NO REACTIVO"]
[6,"CAP 2018 VM1-27",3.5699999999999998,"REACTIVO",null,6,"CAP 2021 VM1-16 ",0.36799999999999999,"NO REACTIVO"]
[7,"CAP 2019 VM1-02",4.4000000000000004,"REACTIVO",null,7,"CAP 2021 VM1-17 ",0.42099999999999999,"NO REACTIVO"]
[8,"CAP 2018 VM1-30",4.1600000000000001,"REACTIVO",null,8,"CAP 2021 VM1-18 ",0.377,"NO REACTIVO"]
[9,"CAP 2019 VM1-03",4.3899999999999997,"REACTIVO",null,9,"CAP 2021 VM1-27",0.38100000000000001,"NO REACTIVO"]
[10,"CAP 2019 VM1-27",4.1200000000000001,"REACTIVO",null,10,"CAP 2022 VM1-01",0.432,"NO REACTIVO"]
[11,"CAP 2020 VM1-05",4.2400000000000002,"REACTIVO",null,11,"CAP 2022 VM1-03",0.32400000000000001,"NO REACTIVO"]
[12,"CAP 2020 VM1-15",3.7999999999999998,"REACTIVO",null,12,"CAP 2022 VM1-04",0.38400000000000001,"NO REACTIVO"]
[13,"CAP 2020 VM1-28",3.3300000000000001,"REACTIVO",null,13,"CAP 2022 VM1-05",0.41799999999999998,"NO REACTIVO"]
[14,"CAP 2021 VM1-15",5.5,"REACTIVO",null,14,"CAP 2022 VM1-14",0.39800000000000002,"NO REACTIVO"]
[15,"CAP 2021 VM1-28",5.1399999999999997,"REACTIVO",null,15,"CAP 2022 VM1-15",0.41699999999999998,"NO REACTIVO"]
[16,"CAP 2022 VM1-02",5.54,"REACTIVO",null,16,"CAP 2022 VM1-17",0.34799999999999998,"NO REACTIVO"]
[17,"CAP 2022 VM1-16",5.7800000000000002,"REACTIVO",null,17,"CAP 2022 VM1-27",0.35699999999999998,"NO REACTIVO"]
[18,"CAP 2022 VM1-30",5.4800000000000004,"REACTIVO",null,18,"CAP 2021 VM1-28",0.42199999999999999,"NO REACTIVO"]
[19,"CAP 2022 VM1-31",5.4000000000000004,"REACTIVO",null,19,"CAP 2022 VM1-29",0.40200000000000002,"NO REACTIVO"]
[20,"CAP 2021 VM1-05",5.7400000000000002,"REACTIVO",null,20,"CAP 2022 VM1-18",0.375,"NO REACTIVO"]
[]
[null,null,"Resultado Positivo","Resultado Negativo"]
[]
[null,"Muestras Positivas",20,0,null,"VP:Verdadero Positivo"]
[null,null,"VP","FN",null,"FN:Falso Positivo"]
[null,"Muestras Negativas",0,20,null,"VN:Verdadero Negativo"]
[null,null,"FP","VN",null,"FN:Falso Positivo"]
[]
[null,"Sensibilidad:","VP/VP + FN X 100",null,"Especificidad:     VN/FP + VN X100"]
[]
[null,"RESULTADO","Sensibilidad: 100%"]
[]
[null,null,"Especificidad: 100%"]
[]
[]
["COMENTARIOS: "]
[]
["Realizado por:---------------------------------------",null,null,null,"FECHA:…………………………."]
[]
["REVISADO………………………………………………",null,null,null,"FECHA:…………………………."]