## INTRAENSAYO PC U1 HCG-BETA
NOTICE: This document is an example only. It must be revised to reflect your lab’s specific processes and/or specific protocol requirements.
Approved and current. Effective starting 10-Aug-2023. Last reviewed on 12-Aug-2025. RDP 509 (version 1.0). Precision (AngloLab HCG)_Example. Page 1 of 4
ANGLOLAB S.A
CLINICA ANGLO AMERICANA
PRUEBA DE PRECISION INTRAENSAYO COBAS PURE E402
PRUEBA: HCG-BETA |  | Fecha: 11 de enero 2023
CONTROL : PC U1 |  | Lote: 55801290 |  | Expira: 30-09-2023
MARCA REACTIVO: ROCHE |  | Lote kit: 58457502 |  | Expira: 31-07-2023
MARCA CALIBRADOR: ROCHE |  | Lote kit: 59546502 |  | Expira: 31-05-2023
|  | CORRIDA | PC U1
|  | 1 | 5.07
|  | 2 | 5.04
|  | 3 | 5.22
|  | 4 | 5.14
|  | 5 | 5.11
|  | 6 | 5.06
|  | 7 | 5.02
|  | 8 | 5.04
|  | 9 | 5.17
|  | 10 | 5.06
|  | 11 | 5.2
|  | 12 | 5
|  | 13 | 5.07
|  | 14 | 5.09
|  | 15 | 5.14
|  | 16 | 5.13
|  | 17 | 5.15
|  | 18 | 5.11
|  | 19 | 5.07
|  | 20 | 5.07
|  | PROMEDIO | 5.098
|  | DS | 0.05917
|  | Criterio de Evaluación | Precisión Intraensayo CV% | Aceptado: Si/No
|  | %CV: < 2.5 | 1.1606 | SI
COMENTARIOS:
Realizado por:--------------------------------------- |  |  |  | FECHA:………………………….
REVISADO……………………………………………… |  |  |  | FECHA:………………………….

## INTRAENSAYO PC U2 HCG-BETA
NOTICE: This document is an example only. It must be revised to reflect your lab’s specific processes and/or specific protocol requirements.
Approved and current. Effective starting 10-Aug-2023. Last reviewed on 12-Aug-2025. RDP 509 (version 1.0). Precision (AngloLab HCG)_Example. Page 2 of 4
ANGLOLAB S.A
CLINICA ANGLO AMERICANA
PRUEBA DE PRECISION INTRAENSAYO COBAS PURE E402
PRUEBA: HCG-BETA |  | Fecha: 11 de enero 2023
CONTROL : PC U2 |  | Lote: 55801490 |  | Expira: 30-09-2023
MARCA REACTIVO: ROCHE |  | Lote kit: 58457502 |  | Expira: 31-07-2023
MARCA CALIBRADOR: ROCHE |  | Lote kit: 59546502 |  | Expira: 31-05-2023
|  | CORRIDA | PC U2
|  | 1 | 39.5
|  | 2 | 39.7
|  | 3 | 39.5
|  | 4 | 39.8
|  | 5 | 39.6
|  | 6 | 39.2
|  | 7 | 39.8
|  | 8 | 38.9
|  | 9 | 39.3
|  | 10 | 39.3
|  | 11 | 39.8
|  | 12 | 39.1
|  | 13 | 39.7
|  | 14 | 38.7
|  | 15 | 39.6
|  | 16 | 39.2
|  | 17 | 39.1
|  | 18 | 39.5
|  | 19 | 39.6
|  | 20 | 39.7
|  | PROMEDIO | 39.43
|  | DS | 0.31639
|  | Criterio de Evaluación | Precisión Intraensayo CV% | Aceptado: Si/No
|  | %CV: < 2.1 | 0.80242 | SI
COMENTARIOS:
Realizado por:--------------------------------------- |  |  |  | FECHA:………………………….
REVISADO……………………………………………… |  |  |  | FECHA:………………………….

## INTERENSAYO PC U1 HCG-BETA
NOTICE: This document is an example only. It must be revised to reflect your lab’s specific processes and/or specific protocol requirements.
Approved and current. Effective starting 10-Aug-2023. Last reviewed on 12-Aug-2025. RDP 509 (version 1.0). Precision (AngloLab HCG)_Example. Page 3 of 4
ANGLOLAB S.A
CLINICA ANGLO AMERICANA
PRUEBA DE PRECISION INTERENSAYO COBAS PURE E402
PRUEBA: HCG-BETA |  | Fecha: del 03 al 24 de enero 2023
CONTROL : PC U1 |  | Lote: 55801290 |  | Expira: 30-09-2023
MARCA REACTIVO: ROCHE |  | Lote kit: 58457502 |  | Expira: 31-07-2023
MARCA CALIBRADOR: ROCHE |  | Lote kit: 59546502 |  | Expira: 31-05-2023
|  | CORRIDA | PC U1
|  | 1 | 5.11
|  | 2 | 5.29
|  | 3 | 5.21
|  | 4 | 5.15
|  | 5 | 5.18
|  | 6 | 5.05
|  | 7 | 5.19
|  | 8 | 5.05
|  | 9 | 5.23
|  | 10 | 5.09
|  | 11 | 5.07
|  | 12 | 4.82
|  | 13 | 5.25
|  | 14 | 5.11
|  | 15 | 5.08
|  | 16 | 5.18
|  | 17 | 5.06
|  | 18 | 5.19
|  | 19 | 5.42
|  | 20 | 5.05
|  | PROMEDIO | 5.139
|  | DS | 0.12143
|  | Criterio de Evaluación | Precisión Intraensayo CV% | Aceptado: Si/No
|  | %CV: < 4.0 | 2.363 | SI
COMENTARIOS:
Realizado por:--------------------------------------- |  |  |  | FECHA:………………………….
REVISADO……………………………………………… |  |  |  | FECHA:………………………….

## INTERENSAYO PC U2 HCG-BETA
NOTICE: This document is an example only. It must be revised to reflect your lab’s specific processes and/or specific protocol requirements.
Approved and current. Effective starting 10-Aug-2023. Last reviewed on 12-Aug-2025. RDP 509 (version 1.0). Precision (AngloLab HCG)_Example. Page 4 of 4
ANGLOLAB S.A
CLINICA ANGLO AMERICANA
PRUEBA DE PRECISION INTERENSAYO COBAS E402
PRUEBA: HCG-BETA |  | Fecha: del 03 al 24 de enero 2023
CONTROL : PC U2 |  | Lote: 55801490 |  | Expira: 30-09-2023
MARCA REACTIVO: ROCHE |  | Lote kit: 58457502 |  | Expira: 31-07-2023
MARCA CALIBRADOR: ROCHE |  | Lote kit: 59546502 |  | Expira: 31-05-2023
|  | CORRIDA | PC U2
|  | 1 | 40.4
|  | 2 | 41
|  | 3 | 39.8
|  | 4 | 39.7
|  | 5 | 41.2
|  | 6 | 39.1
|  | 7 | 39.8
|  | 8 | 39
|  | 9 | 39.9
|  | 10 | 39.4
|  | 11 | 39.1
|  | 12 | 39.3
|  | 13 | 40.4
|  | 14 | 39.8
|  | 15 | 39.5
|  | 16 | 40.4
|  | 17 | 39.5
|  | 18 | 40.7
|  | 19 | 39.9
|  | 20 | 38.7
|  | PROMEDIO | 39.83
|  | DS | 0.67753
|  | Criterio de Evaluación | Precisión Intraensayo CV% | Aceptado: Si/No
|  | %CV: < 3.5 | 1.7011 | SI
COMENTARIOS:
Realizado por:--------------------------------------- |  |  |  | FECHA:………………………….
REVISADO……………………………………………… |  |  |  | FECHA:………………………….