## Comparación
NOTICE: This document is an example only. It must be revised to reflect your lab’s specific processes and/or specific protocol requirements.
Approved and current. Effective starting 10-Aug-2023. Last reviewed on 10-Aug-2023. RDP 506 (version 1.0). Accuracy (AngloLab HCG)_Example. Page 1 of 2
COMPARACIÓN DE METODOS
PRUEBA: HCG-BETA
EQUIPO: Cobas e402
| MARCA REACTIVO: ROCHE |  | Lote kit: 58457502 |  | Expira: 31-07-2023
| MARCA CALIBRADOR: ROCHE |  | Lote kit: 59546502 |  | Expira: 31-05-2023
N° | Fecha | Muestra | COBAS E601 | COBAS E 402 | (Y-X)/(X*TEA)
1 | 2023-01-28 | 6455018 | 2267 | 1981 | -0.50463
2 | 2023-01-28 | 6455748 | 995.5 | 1008 | 0.050226
3 | 2023-01-28 | 6455766 | 312.2 | 314 | 0.023062
4 | 2023-01-28 | 6456294 | 3212 | 2681 | -0.66127
5 | 2023-01-28 | 6457072 | 236.8 | 215 | -0.36824
6 | 2023-01-28 | 6457780 | 290.6 | 259 | -0.43496
7 | 2023-01-28 | 6458507 | 6652 | 5935 | -0.43115
8 | 2023-01-28 | 6458614 | 402.7 | 355 | -0.4738
9 | 2023-01-28 | 6460389 | 984.9 | 959 | -0.10519
10 | 2023-01-28 | 6462745 | 308.7 | 312 | 0.04276
11 | 2023-01-28 | 6463077 | 2263 | 2204 | -0.10429
12 | 2023-01-28 | 6463268 | 1896 | 1775 | -0.25527
13 | 2023-01-28 | 6466344 | 2856 | 2654 | -0.28291
14 | 2023-01-28 | 6469712 | 1105 | 1132 | 0.097738
15 | 2023-01-28 | 6470431 | 17.31 | 18.6 | 0.29809
16 | 2023-01-28 | 6475535 | 49.35 | 49.7 | 0.028369
17 | 2023-01-28 | 6470579 | 6699 | 6267 | -0.25795
18 | 2023-01-28 | 6471074 | 4952 | 5020 | 0.054927
19 | 2023-01-28 | 6472054 | 3088 | 2727 | -0.46762
20 | 2023-01-28 | 6475804 | 1013 | 861 | -0.6002
| Pendiente : | 0.92404
| Coef. Correlación: | 0.99714
| Intersección Eje : | 6.7205
| Error total permisible (TEA) | Coeficiente de correlación | Datos de la regresión lineal |  | Rango de error index
|  | Esperado >0.975 | Slope | Intercepto | Esperado (-1.0 a 1.0)
| 25% | 0.99714 | 0.92404 | 6.7205 | -0.66 a 0.3
| % de error (index) -1.0 a 1.0 | Aceptabilidad
Esperado > 95 %
| 100% | Aceptado
| Praparado por: _______________ |  |  | Fecha : _____________
| Revisado por: ________________ |  |  | Fecha : _____________
| Aprobado por. _______________ |  |  | Fecha : _____________

## Hoja1
NOTICE: This document is an example only. It must be revised to reflect your lab’s specific processes and/or specific protocol requirements.
Approved and current. Effective starting 10-Aug-2023. Last reviewed on 10-Aug-2023. RDP 506 (version 1.0). Accuracy (AngloLab HCG)_Example. Page 2 of 2
Informe de estadísticas de CC |  |  | ID usuario: ANGLO |  | 26/01/2023 11:30:00
Periodo: | 06/01/2023 11:29:00 - 26/01/2023 11:29 |  |  |  |  | Fecha res.
Result. | Alarma
Unidad | ID CC | N.º Serie P.R. | ID calib. | Media diana Límite superior Límite inferior
0.0735 | [6 empty] | 2023-01-11 09:42
COI